## Formato
|  |  | FORMATO VERIFICACIÓN DE BALANZAS |  |  |  |  | Código: M-S-LC-F070
Versión: 04
Fecha: 11/12/2020
Página: 1 de 1
Balanza: Analítica: |  | _________________________________________________________ |  |  |  | Marca: _________________________________
Modelo: ___________________________ |  |  | Inventario No. __________________ |  |  | Fecha: ____ ____ _____
NOMBRE DEL ANALISTA: _____________________________________________
MASAS UTILIZADAS EN LA VERIFICACIÓN
MARCA: ________________________ |  |  | TIPO: _____________ |  |  | INVENTARIO No. ____________
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 100
PROMEDIO |  |  |  |  | PROMEDIO
Desviación |  |  |  |  | Desviación
PRUEBA DE EXACTITUD
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones
0.02 |  |  |  |  | 0.02
0.1 |  |  |  |  | 0.1
1 |  |  |  |  | 1
10 |  |  |  |  | 10
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
10 |  |  |  |  | 10
1 |  |  |  |  | 1
0.1 |  |  |  |  | 0.1
0.02 |  |  |  |  | 0.02
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA
|  |  | Carga aplicada |  | 100 g
Posición No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor experimental (g)
Error Calculado (g)
Error respecto a la calibración (g)
Conclusiones
OBSERVACIONES:
VoBo. |  |  |  |  | Cargo
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
1 |  | 2018-08-30 |  | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
2 |  | 2019-08-28 |  | Ajuste de la verificación a los certificados de calibración disponibles
3 |  | 2020-08-03 |  | Se realizan cambios en el formato, ingreso de error absoluto, promedio, elaboración y aprobación del documento. Luz Adriana Ruiz Araujo.
4 |  | 2020-12-11 |  | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
Luz Adriana Ruiz Araujo Contratista Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | Carlos Martín Velásquez Ramírez Contratista Líder Técnico Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental |  |  | Claudia María Avila LaVerde Coordinador Laboratorio Calidad Ambiental

## REPETIBILIDAD-MARZO 12-2020
RADWAG | INV BALANZA | 1ER PISO |  | 24006 | PRECISA | INV BALANZA | 1ER PISO |  | 12947
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones (% error) | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones
10 | 9.9998 | 0.0002 | 0.001g | El error absoluto no supera el error maximo permitido (EMP) certificado de calibraciòn. | 10 | 9.9998 | 0.0002 | 0.001g | El error absoluto no supera el error maximo permitido (EMP) certificado de calibraciòn.
10 | 10.0003 | -0.0003 |  |  | 10 | 9.9997 | 0.0003
10 | 10.0001 | -0.0001 |  |  | 10 | 9.9996 | 0.0004
10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 9.9998 | 0.0002
10 | 9.9999 | 0.0001 |  |  | 10 | 9.9997 | 0.0003
10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 9.9999 | 0.0001
10 | 10.0003 | -0.0003 |  |  | 10 | 9.9997 | 0.0003
10 | 10.0002 | -0.0002 |  |  | 10 | 9.9997 | 0.0003
10 | 10.0002 | -0.0002 |  |  | 10 | 9.9998 | 0.0002
10 | 9.9999 | 0.0001 |  |  | 10 | 9.9996 | 0.0004
Promedio | 10.0001 | La balanza RADWAG es conforme |  |  | Promedio | 9.9997 | La balanza PRECISA es conforme
Desviación | 0.0001767 |  |  |  | Desviación | 9.4868e-05
100 | 100.0012 | -0.0012 | 0,002g | El error absoluto no supera el error maximo permitido (EMP) certificado de calibraciòn. | 100 | 99.9989 | 0.0011 | 0,002g | El error absoluto no supera el error maximo permitido (EMP) certificado de calibraciòn.
100 | 100.0009 | -0.0009 |  |  | 100 | 99.9988 | 0.0012
100 | 100.001 | -0.001 |  |  | 100 | 99.9989 | 0.0011
100 | 100.0008 | -0.0008 |  |  | 100 | 99.999 | 0.001
100 | 100.0012 | -0.0012 |  |  | 100 | 99.9989 | 0.0011
100 | 100.0011 | -0.0011 |  |  | 100 | 99.999 | 0.001
100 | 100.0009 | -0.0009 |  |  | 100 | 99.9991 | 0.0009
100 | 100.001 | -0.001 |  |  | 100 | 99.999 | 0.001
100 | 100.0009 | -0.0009 |  |  | 100 | 99.9989 | 0.0011
100 | 100.0013 | -0.0013 |  |  | 100 | 99.9989 | 0.0011
Promedio | 100.001 | La balanza RADWAG es conforme |  |  | Promedio | 99.9989 | La balanza PRECISA es conforme
Desviación | 0.00016364 |  |  |  | Desviación | 8.4327e-05
PRECISA | INV BALANZA | 1ER PISO |  | 12944 | AND | INV BALANZA | 2 DO PISO |  | 16974
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa)
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones (% error) | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones
10 | 10 | 0 | 0.001g | El valor absoluto del error relativo no supera el error del certificado de calibraciòn. | 10 | 10 | 0 | 0.001g | El valor absoluto del error relativo no supera el error del certificado de calibraciòn.
10 | 10.0002 | -0.0002 |  |  | 10 | 9.9999 | 0.0001
10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 9.9998 | 0.0002
10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 9.9998 | 0.0002
10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 9.9999 | 0.0001
10 | 9.9999 | 0.0001 |  |  | 10 | 10.0001 | -0.0001
10 | 9.9999 | 0.0001 |  |  | 10 | 10.0001 | -0.0001
10 | 9.9998 | 0.0002 |  |  | 10 | 10 | 0
10 | 9.9998 | 0.0002 |  |  | 10 | 9.9999 | 0.0001
10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0
Promedio | 10 | La balanza PRECISA es conforme |  |  | Promedio | 10 | La balanza AND es conforme
Desviación | 0.00011738 |  |  |  | Desviación | 0.00010801
100 | 99.9996 | 0.0004 | 0,002g | El valor absoluto del error relativo no supera el error del certificado de calibraciòn. | 100 | 99.9988 | 0.0012 | 0,002g | El valor absoluto del error relativo no supera el error del certificado de calibraciòn.
100 | 99.9994 | 0.0006 |  |  | 100 | 99.9987 | 0.0013
100 | 99.9997 | 0.0003 |  |  | 100 | 99.9989 | 0.0011
100 | 99.9995 | 0.0005 |  |  | 100 | 99.999 | 0.001
100 | 99.9993 | 0.0007 |  |  | 100 | 99.999 | 0.001
100 | 99.9996 | 0.0004 |  |  | 100 | 99.9988 | 0.0012
100 | 99.9995 | 0.0005 |  |  | 100 | 99.9991 | 0.0009
100 | 100 | 0 |  |  | 100 | 99.9992 | 0.0008
100 | 99.9994 | 0.0006 |  |  | 100 | 99.9988 | 0.0012
100 | 99.9993 | 0.0007 |  |  | 100 | 99.9989 | 0.0011
Promedio | 99.9995 | La balanza PRECISA es conforme |  |  | Promedio | 99.9989 | La balanza AND es conforme
Desviación | 0.00021108 |  |  |  | Desviación | 0.00015492
PRECISA | INV BALANZA | 2 DO PISO |  | 12949 |  | INV BALANZA
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa)
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones (% error) | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones
10 | 10.0003 | -0.0003 | 0.001g | El valor absoluto del error relativo no supera el error del certificado de calibraciòn. | 10 |  | #DIV/0!
10 | 10.0003 | -0.0003 |  |  | 10
10 | 10.0001 | -0.0001 |  |  | 10
10 | 9.9999 | 0.0001 |  |  | 10
10 | 9.9999 | 0.0001 |  |  | 10
10 | 10 | 0 |  |  | 10
10 | 10.0001 | -0.0001 |  |  | 10
10 | 10.0001 | -0.0001 |  |  | 10
10 | 10.0002 | -0.0002 |  |  | 10
10 | 10.0001 | -0.0001 |  |  | 10
Promedio | 10.0001 | La balanza PRECISA es conforme |  |  | Promedio
Desviación | 0.00014142 |  |  |  | Desviación
100 | 99.9995 | 0.0005 | 0,002g | El valor absoluto del error relativo no supera el error del certificado de calibraciòn. | 100 |  | #DIV/0!
100 | 99.9994 | 0.0006 |  |  | 100
100 | 99.9995 | 0.0005 |  |  | 100
100 | 99.9995 | 0.0005 |  |  | 100
100 | 99.9994 | 0.0006 |  |  | 100
100 | 99.9997 | 0.0003 |  |  | 100
100 | 99.9994 | 0.0006 |  |  | 100
100 | 99.9998 | 0.0002 |  |  | 100
100 | 99.9996 | 0.0004 |  |  | 100
100 | 99.9997 | 0.0003 |  |  | 100
Promedio | 99.9995 | La balanza PRECISA es conforme |  |  | Promedio
Desviación | 0.00014337 |  |  |  | Desviación
| INV BALANZA |  |  |  |  | INV BALANZA
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa)
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones (% error) | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR Respecto a la calibración (EMP)g | Conclusiones
10 |  | #DIV/0! |  |  | 10 |  | #DIV/0!
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
10 |  |  |  |  | 10
100 |  | #DIV/0! |  |  | 100 |  | #DIV/0!
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100
100 |  |  |  |  | 100

## EXACTITUD-MARZO 12-2020
RADWAG 1ER PISO 24006 | [9 empty] | PRECISA 1ER PISO 12947 | [9 empty] | PRECISA 1ER PISO 12944
RADWAG | INV BALANZA | 1ER PISO |  | 24006 | RADWAG | INV BALANZA | 1ER PISO |  | 24006 | PRECISA | INV BALANZA |  | 1ER PISO | 12947 | PRECISA | INV BALANZA |  | 1ER PISO | 12947 | RADWAG | INV BALANZA | 1ER PISO |  | 12944 | PRECISA | INV BALANZA | 1ER PISO |  | 12944
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones
0.02 | 0.0203 | 0.0003 | 0.001 | La balanza RADWAG es conforme | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.001 | La balanza RADWAG es conforme | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.001 | La balanza PRECISA es conforme | 0.02 | 0.0199 | -0.0001 | 0.001 | La balanza PRECISA es conforme | 0.02 | 0.0198 | -0.0002 | 0.0001 | La balanza PRECISA es conforme | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.0001 | La balanza PRECISA es conforme
0.1 | 0.0998 | -0.0002 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.001 |  | 0.1 | 0.0997 | -0.0003 | 0.001 |  | 0.1 | 0.0997 | -0.0003 | 0.001
1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 1.0001 | 0.0001 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 0.9996 | -0.0004 | 0.001 |  | 1 | 0.9997 | -0.0003 | 0.001
10 | 10 | 0 | 0.001 |  | 10 | 10.0001 | 0.0001 | 0.001 |  | 10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 10 | 9.9996 | -0.0004 | 0.001 |  | 10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.001
100 | 100.0012 | 0.0012 | 0.002 |  | 100 | 100.001 | 0.001 | 0.002 |  | 100 | 99.9991 | -0.0009 | 0.002 |  | 100 | 99.9991 | -0.0009 | 0.002 |  | 100 | 99.9994 | -0.0006 | 0.002 |  | 100 | 99.9993 | -0.0007 | 0.002
100 | 100.0014 | 0.0014 | 0.002 | La balanza RADWAG es conforme | 100 | 100.0013 | 0.0013 | 0.002 | La balanza RADWAG es conforme | 100 | 99.9992 | -0.0008 | 0.002 | La balanza PRECISA es conforme | 100 | 99.9991 | -0.0009 | 0.002 | La balanza PRECISA es conforme | 100 | 99.9996 | -0.0004 | 0.002 | La balanza PRECISA es conforme | 100 | 99.9994 | -0.0006 | 0.002 | La balanza PRECISA es conforme
10 | 9.9998 | -0.0002 | 0.001 |  | 10 | 10.0001 | 0.0001 | 0.001 |  | 10 | 9.9997 | -0.0003 | 0.001 |  | 10 | 9.9997 | -0.0003 | 0.001 |  | 10 | 9.9996 | -0.0004 | 0.001 |  | 10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.001
1 | 0.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 0.9998 | -0.0002 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 0.9998 | -0.0002 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001
0.1 | 0.0998 | -0.0002 | 0.001 |  | 0.1 | 0.0998 | -0.0002 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.001 |  | 0.1 | 0.0999 | -0.0001 | 0.001
0.02 | 0.0198 | -0.0002 | 0.001 |  | 0.02 | 0.0199 | -0.0001 | 0.001 |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.001 |  | 0.02 | 0.0201 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.02 | 0.0201 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.001
AND - 2DO PISO 16974 | [9 empty] | PRECISA 2DO PISO
AND | INV BALANZA | 2 DO PISO |  | 16974 | AND | INV BALANZA | 2DO PISO |  | 16974 | PRECISA | INV BALANZA |  | 2 DO PISO | 12949 | PRECISA | INV BALANZA |  | 2 DO PISO | 12949
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMT | ERROR Respecto a la calibración (EMT)g | Conclusiones
0.02 | 0.0201 | 0.0001 | 0.001 | La balanza AND es conforme | 0.02 | 0.0199 | -0.0001 | 0.001 | La balanza AND es conforme | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.001 | La balanza PRECISA es conforme | 0.0199 | 0.0201 | 0.0002 | 0.001 | La balanza PRECISA es conforme
0.1 | 0.1 | 0 | 0.001 |  | 0.1 | 0.0999 | -0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.001
1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 0.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001
10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 10 | 10 | 0 | 0.001 |  | 10 | 10.0003 | 0.0003 | 0.001 |  | 9.9999 | 10.0003 | 0.0004 | 0.001
100 | 99.9987 | -0.0013 | 0.002 |  | 100 | 99.9988 | -0.0012 | 0.002 |  | 100 | 99.9994 | -0.0006 | 0.002 |  | 99.9991 | 99.9992 | 0.0001 | 0.002
100 | 99.999 | -0.001 | 0.002 | La balanza AND es conforme | 100 | 99.9989 | -0.0011 | 0.002 | La balanza AND es conforme | 100 | 99.9996 | -0.0004 | 0.002 | La balanza PRECISA es conforme | 99.9991 | 99.9991 | 0 | 0.002 | La balanza PRECISA es conforme
10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 10 | 10 | 0 | 0.001 |  | 10 | 9.9998 | -0.0002 | 0.001 |  | 9.9997 | 9.9999 | 0.0002 | 0.001
1 | 0.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 1 | 0.9999 | -0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.001
0.1 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.1 | 0.0998 | -0.0002 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.1001 | 0.1001 | 0 | 0.001
0.02 | 0.02 | 0 | 0.001 |  | 0.02 | 0.0199 | -0.0001 | 0.001 |  | 0.02 | 0.0201 | 0.0001 | 0.001 |  | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0.001

## EXCENTRICIDAD-MARZO 12-2020
RADWAG | [5 empty] | PRECISA | [5 empty] | PRECISA
| INV BALANZA | 1ER PISO |  | 24006 |  |  | INV BALANZA |  | 1ER PISO | 12947 |  |  | INV BALANZA |  | 1ER PISO | 12944
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12
| Carga aplicada |  | 100g | g |  |  | Carga aplicada |  | 100g |  |  |  | Carga aplicada |  | 100 | g
Posición No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Posición No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Posición No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Error Calculado (g) | -0.0012 | -0.0005 | -0.0017 | -0.0013 | -0.0005 | Error Calculado (g) | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | Error Calculado (g) | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004
Error respecto a la calibración (g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | Error respecto a la calibración (g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | Error respecto a la calibración (g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Conclusiones | La balanza RADWAG es conforme |  |  |  |  | Conclusiones | La balanza PRECISA es conforme |  |  |  |  | Conclusiones | La balanza PRECISA es conforme
AND | INV BALANZA |  | 2DO PISO | 16974 |  | PRECISA | INV BALANZA |  |  | 12949
| FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12 |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  |  | 2020-03-12
| Carga aplicada |  | 100 g |  |  |  | Carga aplicada |  | 100 g
Posición No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Posición No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Error Calculado (g) | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0014 | Error Calculado (g) | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0009
Error respecto a la calibración (g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | Error respecto a la calibración (g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Conclusiones | La balanza AND es conforme |  |  |  |  | Conclusiones | La balanza PRECISA es conforme