Razón social del OEC:   _________________________________________  Fecha de evaluación: ________________________

Nombre del (los) Evaluador (es): _____________________________________________________________________________

| ALCANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Método | Marque con una “X” | Método | Marque con una “X” | Método | Marque con una “X” | Método | Marque con una “X” |
| Toma de Muestra / Determinación | Método: 1 |  | Método: 5 C |  | Método: 7 E |  | Método: 22 |  |
|  | Método: 1 A |  | Método: 5 D |  | Método: 8 |  | Método: 23 |  |
|  | Método: 2 |  | Método: 5 E |  | Método: 10 |  | Método: 24 |  |
|  | Método: 2 A |  | Método: 5 F |  | Método: 10 A |  | Método: 25 |  |
|  | Método: 2 B |  | Método: 6 |  | Método: 10 B |  | Método: 25 A |  |
|  | Método: 2 C |  | Método: 6 A |  | Método: 12 |  | Método: 25 B |  |
|  | Método: 3 |  | Método: 6 B |  | Método: 16 |  | Método: 26 |  |
|  | Método: 3 A |  | Método: 6 C |  | Método: 16 A |  | Método: 26 A |  |
|  | Método: 3 B |  | Método: 7 |  | Método: 17 |  | Método: 29 |  |
|  | Método: 4 |  | Método: 7 A |  | Método: 18 |  | Método: CTM-027 |  |
|  | Método: 5 |  | Método: 7 B |  | Método: 19 |  | Método 201 A |  |
|  | Método: 5 A |  | Método: 7 C |  | Método: 20 |  | NIOSH 5506 |  |
|  | Método: 5 B |  | Método: 7 D |  | Método: 21 |  | NIOSH 5515 |  |

- CERTIFICADOS / REGISTRO DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN DE EQUIPOS

| Documentos | Presente |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | No | N.A. |  |
| Plan de muestreo disponible en el lugar donde se realiza el muestreo |  |  |  |  |
| Procedimiento de muestreo disponible en el lugar donde se realiza |  |  |  |  |
| Verificación de la geometría de los tubos pitot |  |  |  |  |
| Verificación del diámetro de las boquillas (geometría y estado) |  |  |  |  |
| (Certificado/registro vigente de calibración/verificación) |  |  |  |  |
| Medidor de Gas Seco |  |  |  |  |
| Orificios Críticos |  |  |  |  |
| Termopares: |  |  |  |  |
| Entrada y/o salida del medidor de gas seco |  |  |  |  |
| Termopar en chimenea |  |  |  |  |
| Resistencia de la sonda |  |  |  |  |
| Caja caliente |  |  |  |  |
| Ultimo impactador |  |  |  |  |
| Temperatura ambiente |  |  |  |  |
| Termómetro de rango de 0 a 250 °C. |  |  |  |  |
| Pie de rey (vernier) |  |  |  |  |
| Balanzas empleadas campo |  |  |  |  |
| Volumen de la bureta del Orsat. |  |  |  |  |
| Volumen de los balones de NOx |  |  |  |  |

- FICHAS TÉCNICAS DE REACTIVOS UTILIZADOS

| Fichas técnicas |  | Presente |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No | N.A. |  |
| 1 | Agua destilada |  |  |  |  |
| 2 | Acetona, menor o igual a 0,001 g de residuo. |  |  |  |  |
| 3 | Reactivos empleados para la determinación de NOx. |  |  |  |  |
| 4 | Peróxido de hidrógeno para la prueba de SO2, libre de isopropanol. |  |  |  |  |
| 5 | Reactivos cuando son grado pesticida. |  |  |  |  |
| 6 | Reactivos Baker-Instra Analyzed. |  |  |  |  |
| 7 | Reactivo:____________________________________ |  |  |  |  |

- INSTRUMENTOS ADICIONALES

| Instrumentos |  |  |  | Presente |  |  |  | Observaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si |  | No | N.A |  |  |
| Nivelador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulador de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Micromanómetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinómetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hielo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termómetro de mercurio (rango de 0 ºC – 250 ºC), sensibilidad de 1 ºC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barómetro capaz de medir presión atmosférica dentro de una escala de 2.5 mmHg (0,1 inHg), otro (GPS, Altímetro). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El cordón umbilical se encuentra en correcto estado de limpieza y hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La sonda se encuentra en correcto estado de limpieza y hermeticidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boquillas verificadas y correcto estado de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información de la instalación en la que se realiza la medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente Fija: |  |  | Marca: |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| Serie: |  |  | Fecha de fabricación: |  |  | Combustible: |  |  |  |  |  |

- VERIFICACIÓN CON ORIFICIOS CRÍTICOS                        Presión Barométrica:_____________________________________

| Tiempo transcurrido | Presión Diferencial ΔH | Volumen Inicial | Volumen Final | Temperatura MGS Entrada | Temperatura MGS Salida | Coeficiente orificios | Temp Ambiente | Vacío De La Bomba | Número Orificio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | (mmH20 / InH20) | (m3 / ft3) | (m3 / ft3) | (oC / °F) | (oC / °F) |  | (oC / °F) | (mmHg / InHg) |  |

| Factor Calibración |  | ΔH@ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor | Variación | (ΔH@) | Variación |
| (Y) | (ΔY) | m3/ft3 /min | (ΔΔH@) |
|  |  |  |  | Identificación Consola: ________________ |
|  |  |  |  | Identificación orificios: ________________ |
|  |  |  |  | Factor de Calibración “Y” 1,0 ± 0,05 |
|  |  |  |  | Rango de variación de Y ± 0,02 del promedio. |
|  | Y Promedio |  | ΔH@ Promedio | Rango de variación de ΔH@ ± 0,20 del promedio |
|  | Cumple |  | Cumple |  |

- MÉTODO 1: Determinación de Puntos Transversos

Chimenea Especial (10 cm – 30 cm)  _____  / Chimenea Pequeña (30 cm – 60,9 cm)  _____    / Chimenea Grande ( > 61 cm) ______

| Localización De Los Puntos / Chimenea o Ducto Circular |  |  |  |  | Localización De Los Puntos / Chimenea o Ducto Rectangular |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distancia niple - fondo | Lfw |  | m |  | Distancia, Niple – Fondo | Lfw |  | m |
| Distancia, niple –pared int | Lnw |  | m |  | Distancia. Niple - Pared Interna | Lnw |  | m |
| Diámetro | D |  | m |  | Largo o Fondo (=Lfw - Lnw) | L |  | m |
| Distancia Upstream | B |  | m |  | Ancho | W |  | m |
| Diámetros Upstream | B/D |  | Diámetros |  | Diámetro Equivalente(=2LW/(L+W)) | De |  | m |
| Distancia Downstream | A |  | m |  | Distancia Upstream | B |  | m |
| Diámetros Downstream | A/D |  | Diámetros |  | Diámetros Upstream | B/De |  | Diámetros |
| Puntos Usados |  |  |  |  | Distancia Downstream | A |  | M |
| Puntos Requeridos |  |  |  |  | Diámetros Downstream | A/De |  | Diámetros |
|  |  |  |  |  | Puntos usados |  |  |  |

| Conforme | No Conforme |
| --- | --- |
| Marcación de la sonda |  |  |
| Flujo ciclónico < 20° |  |  |
| Desviación estándar <10° |  |  |
| Puertos sin reboses internos, perpendiculares y en plano horizontal |  |  |

- MÉTODO 2: Muestreo para la Determinación de Velocidades y Flujos de Gases

MÉTODO 4: Muestreo para Determinación de Humedad en Chimenea

| Volumen inicial de agua Impactadores |  | ml |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial sílica gel |  | g |
| Volumen final de agua Impactadores |  | ml |
| Volumen final sílica gel |  | g |
| Verificación de la balanza con masa calibrada: |  |  |

| Prueba de fugas a los tubos Pitot |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Conforme | No conforme |
| Positivo |  |  |
| Negativo |  |  |

|  | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Temp Prom Sonda |  |  |
| Temp Prom caja caliente |  |  |
| Temp Prom salida |  |  |
| Temp Prom medidor |  |  |
| Presión velocidad Prom |  |  |
| Presión estática Prom |  |  |
| Peso Molecular, seco |  |  |
| Flujo estimado por el orificio (Qm) |  |  |
| Humedad preliminar |  |  |
| Boquilla calculada |  |  |
| Boquilla utilizada |  |  |
| Constante de trabajo K |  |  |

|  | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Fuga inicial muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Volumen mínimo recolectado de 0,6 m3 o 21 ft3 |  |  |
| Fuga tubos pitot a 75 mmH20 / 3 inH20 durante 15 segundos |  |  |
| Tasa máxima de succión 0,021 m3/min o 0,75 pies3/min |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |

La presión de Velocidad es igual a la presión dinámica (∆p) y el promedio debe calcularse por media geométrica,  los demás promedios se calculan por media aritmética.

- MÉTODOS 1A Y 2C:

| Diámetro entre 0,1 y 0,3 m: |  | Distancia A: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fugas de tubo pitot (estándar): |  | Distancia B: |  |
| Coeficiente tubo pitot 0,99: |  | Distancia C: |  |
| Sensor de temperatura: |  | Puntos calculados dos veces: |  |
| % de variación en presión luego de purga: |  | Longitud tubo pitot: |  |

- MÉTODO 3 – 3A – 3B : Determinación de Peso Molecular de Gases Secos/ Factor de Corrección de Velocidad de Emisión

| Orsat: ______ | Fyrite:________ | Analizador Instrumental: ____________ | Identificación S/N:_________ | Tiempo de respuesta. _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Gases de verificación | Certificado presente | Prueba de fugas | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme SI / NO | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 (14 – 18%) |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 (2 – 4%) |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 (2 – 4%) |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 (15%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gases de verificación método 3A |  |  |  |  |  |  | Interferencia |
| Aire cero |  |  |  |  |  |  |  |
| Span |  |  |  |  |  |  | Estratificación |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  |  | Sesgo y Deriva |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  |  |  |

Para que el equipo Orsat apruebe el procedimiento de fugas, los meniscos para las soluciones absorbentes deben mantenerse y para la solución confinadora no caer más de 0,2 mL durante al menos 4 minutos.

- MÉTODOS 5 - 6: Muestreo para Determinación de Material Particulado y SO2

Verificación del factor de calibración Y crítico		      Constante K: ____________

|  | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Tiempo por punto |  |  |
| Tiempo total |  |  |
| Temp Prom Sonda |  |  |
| Temp Prom caja caliente |  |  |
| Temp Prom salida |  |  |
| Temp Prom medidor |  |  |
| Presión velocidad Prom |  |  |
| Presión estática Prom |  |  |
| Humedad final |  |  |
| Isocinétismo Total (90-110%) |  |  |
| Verificación de sensor de temperatura |  |  |

| Variable | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Temperatura Promedio MGS |  |  |
| Presión Barómetrica |  |  |
| Factor de chequeo Yc = |  |  |

Rango (0,97Y<Yc<1,03Y): Conforme: _______ No Conforme_______

Sustancia de lavado Material Particulado: ________________

|  | Conforme | No conforme |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial de agua/solución absorbente SO2 (3%) |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Lavado de sonda adecuado |  |  |

Verificación Final con Orificio

| Variable | Valor | Valor | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |  |  |
| Volumen final |  |  |  |  |
| Temperatura Prom medidor |  |  |  |  |
| K orificio |  |  |  |  |
| ∆H empleado |  |  |  |  |
| Temperatura Ambiente |  |  |  |  |
| Duración de Prueba |  |  |  |  |
| Presión de Vacio |  |  |  |  |
| Factor de chequeo Y (1± 0,05 ) |  |  |  |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 7: Muestreo para Determinación de NOx

| Balón | Identificación | Prueba de fugas |  | Presión Inicial manométrica | Presión Absoluta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conforme | No Conforme |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Observaciones Adicionales: |  |  |  |  |  |

Nota: la presión absoluta (Pi)  debe ser menor de 3 in Hg 0 de 75 mm Hg, y es igual a Pi = Pbarométrica – Pmanométrica, además cada balón debe presentar verificación del aforo (alrededor de 2200 ml)

- MÉTODOS 6C Y 7E: Determinación en campo de SO2 y NOx

Identificación instrumento: ____________  Tiempo respuesta: ___________  Valor span 6C: _____________ Valor span 7E: _____________

| Aire cero: _____________ | Certificado presente | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme Si / No | Controles de Calidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gases de verificación 6C |  |  |  |  |  | Interferencia |  |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  | Estratificación |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  | Sesgo |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  | Deriva |  |
| Gases de verificación 7E |  |  |  |  |  | Interferencia |  |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  | Estratificación |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  | Sesgo |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  | Deriva |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 8: Toma de muestras para neblina ácida

|  | Conforme | No conforme |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial de agua/solución absorbente SO2 (3%) |  |  |
| Volumen inicial de solución absorbente IPA |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Lavado de sonda adecuado |  |  |
| Manipulación del filtro adecuado |  |  |

Se deben purgar los impactadores con aire ambiente a la succión promedio del muestreo durante 15 minutos después de haber culminado la prueba.

|  | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Tiempo por punto |  |  |
| Tiempo total |  |  |
| Temp Prom salida |  |  |
| Temp Prom medidor |  |  |
| Presión velocidad Prom |  |  |
| Humedad final |  |  |
| Isocinétismo Total (90-110%) |  |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 10: Determinación de CO

Identificación instrumento: ____________ Tiempo respuesta: __________ Rango: _____________  Span: _____________

| Aire cero: __________ | Certificado presente | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme Si / No | Controles de calidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  | Interferencia |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  | Sesgo |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  | Deriva |  |

Nota: La succión debe realizarse a una velocidad de 0 a 1,0 litros/minuto (0,035 cfm)

Prueba de fugas a la bolsa: ____________ Prueba de fugas contenedor: __________

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 17: Muestreo para material particulado

|  | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Filtro de fibra de vidrio pre-pesado y mantenido a temperatura de chimenea |  |  |
| Portafiltro dentro de la chimenea en vidrio o acero inoxidable |  |  |
| Recuperación de muestra con acetona grado reactivo residuo < 0,001 % |  |  |
| Estimación del área de bloqueo por proyección del portafiltro < 5 % |  |  |
| Prueba de fugas realizada con el filtro dentro de la chimenea |  |  |
| Variación de Isocinetismo entre 90 % y 110 % |  |  |
| Recuperación de muestra apropiada (limpieza exterior de la boquilla, lugar limpio, sin perdidas de MP) |  |  |
| 200 mL de acetona como blanco |  |  |
| Calibración final de sensores de temperatura |  |  |

- MÉTODO 18: Muestreo para Determinación de Compuestos Orgánicos Gaseosos

Bolsa Tedlar: _________ Tubos de Carbón Activado: __________ Tasa de succión: ______ Tiempo de toma: ________

|  | Prueba de fugas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Conforme | No Conforme |
| Bolsa Tedlar |  |  |
| Contenedor rígido |  |  |
| Tubos de carbón |  |  |

.

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 23: Muestreo para Determinación de Dibenzo-p-Dioxinas y DibenzoFuranos

| Pre-lavado | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Remoción de residuos superficiales |  |  |
| Enjuague con Agua caliente, remoción de materiales flotantes |  |  |
| Enjuague con agente oxidante penetrante |  |  |
| Enjuague con agua caliente |  |  |
| Enjuague con agua destilada |  |  |
| Enjuague con acetona |  |  |
| Lavado de filtros en Tolueno 3 horas |  |  |

| Muestreo | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Temperatura Prom resina menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Tren de muestreo (vidriería) |  |  |
| Manejo del filtro |  |  |
| Lavado de la parte delantera de la resina con Acetona y Cloruro de Metilo (CP) |  |  |
| Lavado de la parte delantera de la resina con Tolueno (CP) |  |  |
| Temperatura de Resina < 50⁰ C |  |  |
| Bomba de Recirculación |  |  |

Nota: el tiempo de muestreo debe de ser de 4 horas y la tasa de succión o Qm debe estar entre 0,4 a 0,5 litros/minuto

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 25A -  25B: Determinación de Compuestos Orgánicos Totales

Identificación instrumento: ____________ Tiempo respuesta: __________  NDIR: ________ FID: ________

| Gases de verificación | Certificado presente | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme Si / No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire cero |  |  |  |  |  |
| Span |  |  |  |  |  |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 26 -  26A: Muestreo para Determinación de Haluros de Hidrógeno y Halógenos

| Método 26 | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Línea de muestreo en vidrio borosilicato |  |  |
| Llave de tres vías |  |  |
| Tren de muestro armado de forma correcta |  |  |
| Temperatura de línea, portafiltro y llave de tres vías mayor a 120 °C (248 °F) |  |  |
| Filtro 75% teflón 25% borosilicato o filtro con malla con 75% de teflón |  |  |
| Tasa de succión de 2 l/min (0,07 ft/min) con menos del 10% de variación |  |  |
| Fuga final menor al 2% del promedio de tasa de succión |  |  |

| Método 26A | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Línea de muestreo en vidrio borosilicato |  |  |
| Tren de muestro armado de forma correcta |  |  |
| Impactadores 1 y 2 – 0,1 N de H2SO4 |  |  |
| Impactadores 3 y 4 – 0,1 N NaOH |  |  |
| Temperatura de línea, portafiltro mayor a 120 °C (248 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Blanco de cada reactivo absorbente |  |  |
| Filtro de cuarzo o teflón |  |  |
| Contenedores 4 |  |  |
| Mismo volumen en muestra y blancos |  |  |
| Adición tiosulfato de sodio |  |  |

- MÉTODO 29: Muestreo para Determinación de Metales

| Muestreo | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Línea de muestreo en vidrio borosilicato |  |  |
| Tren de muestro armado de forma correcta |  |  |
| Impactadores 1 y 2 – 100 ml HNO3 |  |  |
| Impactadores 3 y 4 – 100 ml KMnO4 |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Recuperación de contenedores muestra |  |  |
| Recuperación de blancos |  |  |

| Pre-lavado | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Enjuague con agua de la llave |  |  |
| Enjuague con agua caliente y jabón |  |  |
| 3 enjuagues con agua |  |  |
| Enjuague mínimo 4 horas con Ácido Nítrico (HNO3 10% V/V) |  |  |
| Enjuague 3 veces con abundante agua |  |  |
| Enjuague con acetona |  |  |
| Dejar secar al aire |  |  |
| Cubrir todas las superficies de contacto |  |  |

- MÉTODOS NIOSH 5506/5515: Benzopireno y Dibenzoantraceno:

| Muestreo | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Medio absorbente XAD – 2 |  |  |
| Filtro |  |  |
| Succión a 2 L/min |  |  |
| Calibración in situ |  |  |
| Temperatura de filtro |  |  |
| Rango de succión |  |  |
| Manejo de muestras |  |  |
| Línea de succión |  |  |

NOMBRE RESPONSABLE OEC:

______________________________________________

NOMBRE DEL EVALUADOR:

__________________________________________

| HISTORIAL DE CAMBIOS (Esta parte no debe diligenciarse. Hace parte permanente del formato) |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| 001 | 29/05/2020 | Creación del documento |

| ELABORÓ: Jeison Duvan Peñaloza Contratista Grupo de Acreditación | REVISÓ: Grupo de Evaluadores Matriz Aire | APROBÓ: Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios |
| --- | --- | --- |